## Slide 1
第2章 测 量 技 术 基 础(1)
2.1 测量的基本概念---------------------------- （3）
2.1.1 测量、检验与检定----------------------------- （3）
内 容 提 要-------------------------------------- （2）
2.1.2 测量基准和尺寸传递系统-------------------------(6)
2.1.3 定值长度和定值角度的基准---------------------(12)
2.2 计量器具和测量方法--------------------------(24)
2.2.1 计量器具及其分类----------------------------------(24)
2.2.3 测量方法分类及其特点-----------------------------(38)
2.2.2 三坐标测量简介------------------------------------（31）

## Slide 2
内 容 提 要
测量、检验和检定的概念；
测量过程的四要素：测量对象、测量单位、测量方法和测量精度；
量块的 “等” 和 “级” ；
计量器具的主要度量指标；
产生测量误差的原因；
系统误差的产生原因、发现和消除方法；
随机误差的特性和处理方法；
粗大误差的评定准则和处理方法；
测量误差的合成方法和测量结果的表达式。
第2章 测 量 技 术 基 础
返回目录

## Slide 3
第 2 章 测 量 技 术 基 础
2.1 测量的基本概念
2.1.1 测量、检验与检定
1. 测量
测量为确定被测量 x 数值大小的过程。用公式表示为
机器或仪器的零、部件加工后是否符合设计图样的技术要求，需要经过测量来判定。

## Slide 4
2. 测量的四要素：
（1） 被测对象 x —几何参数（长度、角度、几何误差、表面粗糙度轮廓、及键、螺纹、齿轮等典型零件的各个几何参数）
（2）计量单位 — 长度(m ，mm，μm，nm)；角度【rad, μrad, (0°)、（' ）、（ "）】
（3）测量方法 — 测量时所采用的测量原理、计量器具和测量条件的综合,亦即获得测量结果的方式。
（4）测量精度 — 测量结果与真值相一致的程度。测量精度的高低用测量极限误差或测量不确定度表示。
完整的几何量测量应有以下四个要素。

## Slide 5
3. 检验和检定
检验是判断被检对象是否合格的过程。不要求出实际测量值。一般用量规、样板等专用定值量具来判断被检对象的合格性。例如用光滑极限量规来检验孔和轴。
检定是指为评定计量器具的精度指标是否合乎该计量器具的检定规程的全部过程。
例如用量块来检定千分尺的精度指标等。
返回目录

## Slide 6
2.1.2 测量基准和尺寸传递系统
（1） 长度单位 — m, mm，μm，nm
（2） 长度基准 —
实物基准
自然基准
1 m =
1889年（通过巴黎的地球
子午线）
1650763.73λ
1983年（光在真空行
程的长度）
过渡到
1. 长度尺寸基准和转递系统

## Slide 7
(3) 长度尺寸传递系统
主基准（副基准）
工作基准
工作器具
被测对象
图2.1 尺寸传递系统
国际基准、国家基准。
为了复现“m” ,需建立的副基准。
副基准 ——
主基准 ——

## Slide 8
测量零件所用的计量器具。
被测对象 ——
经过与国家基准或副基准比对，用来检定较低准确度的基准，或检定工作器具用的计量器具。
工作基准——
工作器具——
例如量块、标准线纹尺等。
如千分尺 、比较仪、测长仪等。

## Slide 9
长度量值传递系统图，见图2-2。
图2-2长度量值传递系统

## Slide 10
2. 角度尺寸基准和传递系统
（1） 角度单位—rad、μrad,度、分、秒
（2） 角度基准 —
一个圆周角为360°，因此角度没有必要再一个自然基准。但在实际应用中，为了稳定和测量的需要，仍然需要建立角度量值基准（如量块）以及角度量值的转递系统。

## Slide 11
（3）角度尺寸传递系统（见图2-3）
图2-3 角度量值传递系统
返回目录

## Slide 12
2.1.3 定值长度和定值角度的基准
1. 量块——长度基准
（1）量块是一种无刻度的标准端面量具。
量块按一定的尺寸系列成套生产。国家规定了17套量块，如表2.1所示（摘录4套：2、3、5、6）。
成套量块的尺寸（摘自CB/T6093—2001中：第1套）
1
1
9
49
5
16
10
——
——
0.001
0.01
0.1
0.5
10
0.5
1
1.001，1.002，…，1.009
1.01，1.02，…，1.49
1.5，1.6，…，1.9
2.0，2.5，…，9.5
10，20，…，100
0，1
91
1
块数
间隔/mm
尺寸系列/mm
级别
总块数
套别

## Slide 14
应用时，应力求用最少的块数组合所需的尺寸。
如需组合51.995的尺寸,参照表2-1组合如下
51.995 需要的量块尺寸
一般不超过四块。
…………第一块
………….第二块
…………..第三块
…………..第四块
图2.4(d) 量块组合
（2）量块的组合方法

## Slide 15
（3） 有关量块的精度术语
① 量块长度 l (见下图)
② 量块的中心长度 lc
量块中心长度 是指对应于量块未研合测量面中心点的长度lc。
量块长度是指量块一个测量面上的任意点到与其相对的另一测量面相研合的辅助平板表面之间的垂直距离 l 。

## Slide 16
③ 量块标称长度 ln（见下图）
量块标称长度ln是指在量块上，用以表明其与主单位（m)之间关系的量值（量块长度的示值）。
④ 任意点的量块长度偏差 e
任意点的量块
长度偏差是指任意
点的量块长度与标
称长度的代数差。
即 e = l – ln

## Slide 17
图中
合格条件为
⑤ 量块的长度变
动量v
量块测量面上任意点中的长度与最小长度之差。
其允许值为 tv。
= -

## Slide 18
⑥ 量块测量面的平面度误差 fd[见图2.4(c)]
量块测量面的平面度误差是指包容量块测量面的实际表面且距离为最小的两个平行平面之间的距离。
其公差为 td (见表2.4)。
≤

## Slide 19
（4）量块的精度等级
① 量块的分级（ 按JJG146—2011）
按量块的制造精度分五级：K、0、1、2、3级，其中K级精度最高，精度依次降低，3级最低。各级的精度指标如表2-2所示。
为了满足工程上的实际需要，国家标准对量块规定了5个精度等级。

## Slide 20
② 量块的分等
根据JJG146—2011《量块》标准，按量块的检定精度分五等，即1、2、3、4、5等。其中1等精度最高，其次精度依次降低，5级最低。各等的精度指标如表2.3所示。

## Slide 22
（5） 量块的使用和检验
量块的使用可分
按级使用时，是以量块的标称长度ln为工作尺寸，不计量块的制造误差和磨损误差。
按等使用时，是以量块经检定后给出的实际中心长度lc尺寸为工作尺寸。它排除了制造误差的影响，提高了测量精度。
因此，量块按等使用比按级使用的测量精度要高。
按级使用
按等使用

## Slide 23
2. 多面棱体
多面棱体是角度的最常用的实物基准。它是用特殊的合金钢或石英玻璃制成的多面棱体。
常见的有4、6、8、12、24、36、72面体等。
如 图2-5 为正八面棱体，它所有相邻两工作面法线间夹角为450。
图 2- 5 正八面棱体
因此，可以用作基准来测量任意的n×450的角度。
返回目录

## Slide 24
2.2.1 计量器具及其分类
计量器具为测量仪器和测量工具的统称。
1. 计量器具分类
按其原理、结构和用途分为:
（1） 基准量具
定值基准量具，如量块、 角度块 。
变值基准量具，如线纹刻线尺等。
2.2 计量器具和测量方法
基准量具是指用来校对或调整计量器具，或者作为标准尺寸进行性对测量的量具。
基 准
分：
量 具

## Slide 25
(2) 通用计量器具
通用计量器具是指将被测量转换成可直接观测的示值或等效信息的测量工具。
按其原
理可分：
① 游标类量具——如游标卡尺等。
② 微动螺旋类量具——如千分尺等。
③ 机械比较仪——如齿轮杠杆比较仪等。
④ 光学量仪——如光学计、光学测角仪等。
⑤ 气动量仪——如浮标式气动量仪的。
⑥ 电动量仪——如电动轮廓仪等。
⑦ 微机化量仪（机电一体化量仪）——
如微机控制的数显测量仪:数显光学计、数显测长仪、三坐标测量机等。

## Slide 26
（3）极限量规类
极限量规类是指没有刻度（线）的用于检验被测量是否处于给定的极限偏差之内的专用量具。
如光滑极限量规、螺纹量规、功能量规等。
（4） 检验夹具
检验夹具是一种专用的检验工具，它与相应的计量器具配套使用时，可方便地检验出被测件的各项参数。
2. 计量器具的度量指标
（1）分度值（i )与分辨率
分度值是指计量器具的刻尺或度盘上相邻两刻线所代表的量值之差。例如千分尺微分筒上分度值 i = 0.01mm 。
(2) 刻度间距（a）
刻度间距是指相邻两刻线中心之间的距离和圆弧长。为便于估读，其值为1~2.5mm。
分辨力是对于数字显示的仪器，它表示最末一位数字间隔所代表的量值之差。例如 JDG - S1 数字式立式光学计分辨为 0.1 μm。一般说来,量仪的分度值和受不了越小,其精度越高。

## Slide 27
（3）示值范围
示值范围是指标尺所指示或显示的最低值到最高值的范围。例如机械比较议的示值范围为±100μm。
（4） 测量范围
测量范围是指在允许误差范围内，测量器具所能测量零件的下限值到上限值的范围。例如某一千分尺的测量范围为25~50mm.
（5）灵敏度 （k）
灵敏度是指计量器具示值装置对被测量变化的反应能力。灵敏度也称放大比，可用下式表示
（2-2）

## Slide 28
(6) 灵敏限（灵敏阈）
灵敏限是指能引起计量器具示值可能觉察变化的被测量的最小变化值。
灵敏限越小，计量器具精度越高。
（7）测量力
测量力是指在测量过程中，计量器具与被测表面的接触力。
（8）示值误差
示值误差是指计量器具的示值与被测量真 值之差。计量器具允许值可以从使用说明书或检定规程中查得，也可以用标准件检定出来。

## Slide 29
（9）示值变动性
示值变动性是指在测量条件不变的情况下，对同一被测量进行多次重复测量读数时（5~10次），其读数的最大变动量。
（10）回程误差（滞后误差）
回程误差是指在相同测量条件下，对同一被测量进行往返两个方向测量时，测量器具的示值变化量。
（11）修正值
修正值是指为了消除或减少系统误差，用代数法加到测量结果上的值。例如已知某千分尺的零位误差为+0.01mm,则其零位的修正值为-0.01mm。若测量时千分尺读数为20.04mm，则该被测件的测量结果为

## Slide 30
（12）不确定度
不确定度是指由于测量误差的存在而对被测量量值不能确定的程度。
计量器具的不确定度是一项综合精度指标。它包括测量器具的示值误差、示值变动性、回程误差、灵敏限以及调整时用的标准件误差等。不确定度用误差界限表示。
例如分度值为0.01的千分尺，在车间条件下，测量范围为0~50mm,其不确定度为±0.004mm。
返回目录

## Slide 31
2.2.2 三坐标测量简介
三坐标测量机是20世纪六十年代发展起来的一种高精度，高效率的精密测量仪器，它是以精密机械为基础，综合运用计算机、电子、和光栅，激光等先进技术为原理进行测量。它借助高性能的计算机软件，可以进行箱体、导轨、齿轮、螺纹等复杂结构的测量。它的特点在于只要测头能达到的地方就可以通过测量该地方的某些特征点的三维坐标值，来测量零件的几何尺寸和几何要素的形状误差以及几何要素间的相互位置关系的误差。
三坐标测量是获得空间某点三维坐标值的测量方法，通常用三坐标测量机（简称测量机）进行测量。

## Slide 32
三坐标测量机具有互相垂直的三个测量方向X 轴，Y 轴和Z 轴。从结构型式上分一般有悬臂式、桥框式、龙门式等种类。其中龙门式由于刚性好，装卸工作方便，操作性能好，测量精度较高，所以应用较普遍。
1. 三坐标测量机的基本结构
三坐标测量机基本
结式如图 2.6所示。
图2.6 三 坐 标 测 量 机
1—Z轴部件， 2—X向导轨，
3—Y向导轨， 4—立柱，5—底座，
6—测量工作台,7—测量头。

## Slide 33
三坐标机测量的特点是可以显示测头所在位置的三维坐标值，即测量机坐标系下的值（也可以认为是绝对坐标值），但是通常我们设计零件的有关尺寸，和要素的形状、方向和位置是相对于选定的零件上的一个坐标系的。
2. 三坐标测量前的准备工作
（1） 坐标变换
我们希望测量机显示的坐标值是我们选定的零件上的坐标值，这样就需要建立零件上坐标系和测量机坐标系的关系，这个坐标转换关系由测量机的测量软件来完成。确定零件坐标系这个工作可以分为以面为基准来建立零件坐标系和以线为基准建立零件坐标系。
以面为基准：选择零件上的一个面，对该面测量3个点，这样就确定了一个坐标面（YZ平面），然后选择与该平面垂直的零件上的另一个平面，对该平面测量两点。

## Slide 34
过这两点做一个垂直于YZ平面的平面，就得到第二坐标平面XY平面，这两个确定的互相垂直的平面的交线确定为一个坐标轴（Y轴）。
在零件上选择与前两个平面垂直的第三个面，对此平面测量一点，过此点做一平面垂直于已确定的坐标轴（Y轴），就得到第三个坐标平面XZ平面，此平面与Y坐标轴的交点即为原点O。这样就建立了以面为基准的零件坐标系。
对于回转类的零件一般应建立以线为基准的坐标系，这样测量比较方便。
以线为基准：一般情况下首先选定回转类零件的轴线作为一个坐标轴（X轴），然后在工件上任选一点，过该点作垂直于X轴的垂线，即为Y轴。X轴和Y轴的交点就是零件坐标系的原点O。过原点O作X轴和Y轴的垂线，就得到Z轴。这样就建立了以线为基准的零件坐标系。
关于零件坐标系和测量机坐标系的换算由测量机的测量软件完成。而零件坐标系是随着零件位置的变化而改变的。

## Slide 35
测量机中，还有一个坐标系来表示测头中心位置的，对于多测头的测量，每个测头的中心位置的坐标值是不一样的，那么不同的侧头测量同一个零件，就会得到不同的结果。所以在测量前要进行测头校验，使不同测头的坐标统一到一个虚拟的测头上，也就是用不同测头测量同一个零件，结果是一样的。
(2) 选择基准件
首先在测量机上固定一个选定的基准件，通常为基准球，.用不同的测头来测量这个基准球，每一个测头测量都得到一个基准球中心的坐标值X,Y,Z, 由于基准球的位置是固定的，所以测量机会知道各个测头的相对位置，在以后的测量中，会自动减去各测头的相互位置坐标值，这样就可以把不同测头统一到一个虚拟测头上，不论用哪个测头测量结果都是一样的。

## Slide 36
另外，每个测头都是有大小的，而测头的坐标值显示的是测头中心的位置，测头中心位置与被测零件之间有一个测头半径的距离，所以我们在测量前要确定测头半径的大小。
首先要选择一个基准件，一般有基准球和基准立方体。这里我们选择上述的基准球。由于该基准球的大小是已知的，那么我们用测头来测量基准球，测量基准球的球心坐标值 x、y、z及球心和测头中心构成的距离R。由于已知基准球半径R0，则可以得到测头的半径：r=R-R0。
不论我们是做准备工作还是进行测量，都要在测量软件中进行这些工作，把软件设置到你要进行的测量工作的相应状态。

## Slide 37
比如，我们要测量圆度误差：① 就要把测量软件设置到圆度测量状态。② 然后用测头在圆形零件上测量至少4个点（在一个平面内），那么测量机就自动显示圆度误差。
再比如，我们要测量零件的长度：④ 就要把测量软件中，设置长度测量状态。② 然后用测头测量零件上的两点，测量机就能显示这两点的距离。
总之，三坐标测量是现代测量的重要方法已被广泛应用于工业生产的各个领域，而且，三坐标测量机测量是符合新一代产品几何技术规范（GPS）标准的，能按照新标准的严格定义来测量零件的实际尺寸和几何误差。
返回目录

## Slide 38
2.2.3 测量方法分类及其特点
按测量值获得方式的的不同，测量方法可分为：
1. 绝对测量和相对(比较)测量法
（1）绝对测量法
在计量器具的示数装置上可表示出被测量的全值。例如用测长仪测量零件，如图2.7所示。
图 2-7 绝对测量法
返回目录

## Slide 39
(2) 相对测量法
在计量器具的示数装置上只表示出被测量相对已知标准量的偏差值，即测出的值为尺寸实际的偏差。
图 2-8 相对测量法
如图2.8所示为机械比较议测量轴径。先用与轴径公称尺寸相等的量块（或标准件）调整比较议的零位，然后再换上被测件，指示表的示值为被测件相对标准件的偏差值。
被测件的尺寸= 标准件的尺寸+指示表的示值（代数和）

## Slide 40
2. 直接测量和间接测量法
（1） 直接测量法——用计量器具直接测量被测量的整个数值或相当于标准量的偏差。
（2）间接测量法——测得的量与被测量有函数关系的其他量，再通过函数关系式求出被测量。
如图 2-9所示测 R:
通过测量 s、h
图 2-9间及测量法

## Slide 41
3. 单项测量和综合测量法
（1）单项测量法——对被测件的个别参数分 别进行测量。
例如，用工具显微镜对外螺纹(量规)的单一中经、螺距和牙侧角分别进行测量。
（2）综合测量法——对被测件某些相关联参数的综合效果进行检验，以判断综合结果是否合格。
例如，用螺纹量规通规检验普通螺纹的单一中经、螺距和牙侧角实际值的综合结果是否合格。

## Slide 42
4. 静态测量和动态测量法
（1）静态测量法——对被测件在静止状态下进行的测量，被测件与测量头相对静止。例如用齿距仪测量齿轮的齿距偏差。
（2）动态测量法——对被测件在其运动状态下进行测量，被测件与测量头有相对运动。例如用齿轮双面啮合测量仪测量齿轮的径向综合偏差。
5. 接触测量和非接触测量法
（1）接触测量法——计量器具的测头与被测件表面相接触的测量。例如用电动轮廓仪测量表面粗糙度轮廓。
（2）非接触测量法——计量器具的测头与被测表面不接触的测量。例如与双管显微镜测量表面粗糙度轮廓最大高度Rz。

## Slide 43
6. 等精度测量和不精度测量法
（ 1）等精度测量法——在测量过程中，影响测量精度的各因素不改变。例如测量环境、人员、仪器及测量方法等都不变的情况下，对同一被测量进行次数相等的重复测量。
（2）不等精度测量——在测量过程中，影响测量精度的各因素全部或部分改变。例如在其他条件不变的情况下，改变重复测量的次数，使取得的算术平均值的精度有所不同。
返回目录

## Slide 47
返回目录